**ΑΔΑ: ΨΞΕΓΟΡΡ3-ΣΦΔ**

 **Αρ.Πρωτ.: 6296/9.11.20**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά ενός (1) φορητού αναίμακτου διαδερμικού χολεριθρυνόμετρου για το παιδιατρικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ. 6233/5.11.2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ**   **(3.500,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 9 Νοεμβρίου 2020 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 12 Νοεμβρίου 2020 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αγορά ενός (1) φορητού αναίμακτου διαδερμικού χολεριθρυνόμετρου για το παιδιατρικό τμήμα του Γ.Ν. Θήρας, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Μέθοδος μέτρησης ανακλώμενης διχρωματικής φωτομετρίας, πηγής φωτισμού LED
2. Χρήση σε νεογέννητα βρέφη ή μεγαλύτερα των 35 εβδομάδων κύησης και ηλικίας μέχρι 4 εβδομάδων
3. Εύρος μέτρησης από 0.0 mg/dL to 20.0 mg/dL
4. Ακρίβεια μέτρησης ± 1.5 mg/dL
5. Συσχέτιση μεταξύ της μέτρησης και εργαστηριακών τιμών συγκέντρωσης χολεριθρύνης ορού όχι μικρότερης από 0,90
6. Σφάλμα μέτρησης οπτικής πυκνότητας μικρότερης του 10%
7. Οθόνη LCD
8. Απαιτούμενος χρόνος μέτρησης περίπου 2-3 δευτερόλεπτα
9. Λειτουργία μέσω απλών αλκαλικών μπαταριών του εμπορίου ή επαναφορτιζόμενων
10. Μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους
11. Η χρήση του να είναι απλή και να μην απαιτούνται οποιασδήποτε φύσης αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία του και κυρίως μετά από κάθε χρήση
12. Να είναι συμμορφούμενο με τα διεθνή ασφάλειας standards όπως EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 14971 & IEC 62471:2006

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 12.11.20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**