**ΑΔΑ: 6Κ05ΟΡΡ3-Γ4Ζ**

**Αρ.Πρωτ.: 6642/6.12.21**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ουροροόμετρου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ.6462/01.12.2021 εισήγηση του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ (3.410,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 6 Δεκεμβρίου 2021 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 13 Δεκεμβρίου 2021 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός ασύρματου ουροροόμετρου κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μπορεί να μετρηθεί και να καταγραφεί η ροή των ούρων στους ασθενείς του Ουρολογικού ιατρείου.

**TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

* Να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε τουαλέτα χωρίς να χρειάζεται εξωτερική κατασκευή
* Να συνδέεται μέσω Bluetooth
* Η ζυγαριά να είναι μικρών διαστάσεων με βάρος <400gr και να διαθέτει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 (αδιάβροχο)
* Να δουλεύει με απλές μπαταρίες του εμπορίου τύπου AA  χωρίς να χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία
* Το λογισμικό του να μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε Η/Υ, laptop ή κινητό
* Το λογισμικό του να μπορεί να τρέξει σε λειτουργικό σύστημα Windows, Linux κτλ
* Να μετράει όγκο τουλάχιστον έως 1000ml και να υπολογίζει ταχύτητα ροής με ανάλυση το μέγιστο 1ml
* Ο χρόνος καταγραφής να είναι τουλάχιστον 3 λεπτά
* Να παρέχεται εγγύηση για τουλάχιστον ένα (1) έτος.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 13.12.21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 (Μηχανήματα) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**