ΑΔΑ:  9ΩΝΝΟΡΡ3-ΛΡ5

Αρ.Πρωτ.: 3716/2.7.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Θήρας για χρονική περίοδο 6 μηνών»

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3568/25-06-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Α΄ Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννιά χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ευρώ   (9.870,00  €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% .

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 2 Ιουλίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 11 Ιουλίου 2019 | Πέμπτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Τα απαιτούμενα υλικά είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008S , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 LOW FLUX ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ και ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ – ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| F 8 HPS | 56 τμχ | - Να έχει διυλιστή F 8 HPS - Να έχει τύπο τριχοειδικό - Να έχει μεμβράνη Low Flux Fresenius Polysulfone - Να έχει πάχος τοιχώματος 40μm - Να έχει εσωτερική διάμετρος ινών 200μm - Να έχει δραστική επιφάνεια 1,8m2 - Να έχει αποστείρωση ατμοκλιβανισμό - Να έχει συντελεστή υπερδιήθησης 18 ml/h.mmHg - Να έχει όγκο πληρώσεως αίματος 113ml - Να έχει υλικό κατασκευής περιβλήματος πολυκαρβουνύλιο - Να έχει υλικό κατασκευής σφράγισης πολυουρεθάνη - Να έχει συντελεστή κάθαρσης ουρίας 849 - Να περιέχουν αρτηριακές και φλεβικές γραμμές αίματός |

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| F10 HPS | 100 τμχ | - Να έχει διυλιστή F 10 HPS - Να έχει τύπο τριχοειδικό - Να έχει μεμβράνη Low Flux Fresenius Polysulfone - Να έχει πάχος τοιχώματος 40μm - Να έχει εσωτερική διάμετρος ινών 200μm - Να έχει δραστική επιφάνεια 2,2m2 - Να έχει αποστείρωση ατμοκλιβανισμό - Να έχει συντελεστή υπερδιήθησης 21 ml/h.mmHg - Να έχει όγκο πληρώσεως αίματος 132ml - Να έχει υλικό κατασκευής περιβλήματος πολυκαρβουνύλιο - Να έχει υλικό κατασκευής σφράγισης πολυουρεθάνη - Να έχει συντελεστή κάθαρσης ουρίας 945 - Να περιέχουν αρτηριακές και φλεβικές γραμμές αίματός |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα  ευρώ (1.250 €), συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ.

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα  ευρώ (2.250 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

- ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008S , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A2 HIGH FLUX ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HELIXONE και ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ – ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| FX80 classix | 38 τμχ | - Να έχει διυλιστή FΧ 80classix - Να έχει τύπο τριχοειδικό - Να έχει μεμβράνη Helixone - Να έχει πάχος τοιχώματος 35μm - Να έχει εσωτερική διάμετρος ινών 185μm - Να έχει δραστική επιφάνεια 1,8m2 - Να έχει αποστείρωση ατμοκλιβανισμό - Να έχει συντελεστή υπερδιήθησης 53 ml/h.mmHg - Να έχει όγκο πληρώσεως αίματος 95ml - Να έχει υλικό κατασκευής περιβλήματος πολυπροπυλένιο - Να έχει υλικό κατασκευής σφράγισης πολυουρεθάνη - Να έχει συντελεστή κάθαρσης ουρίας 1394 - Να περιέχουν αρτηριακές και φλεβικές γραμμές αίματός |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των  χιλίων διακοσίων  ευρώ (1.200 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| FX100classix | 40 τμχ | - Να έχει διυλιστή FΧ 100classix - Να έχει τύπο τριχοειδικό - Να έχει μεμβράνη Helixone - Να έχει πάχος τοιχώματος 35μm - Να έχει εσωτερική διάμετρος ινών 185μm - Να έχει δραστική επιφάνεια 2,2m2 - Να έχει αποστείρωση ατμοκλιβανισμό - Να έχει συντελεστή υπερδιήθησης 68 ml/h.mmHg - Να έχει όγκο πληρώσεως αίματος 116ml - Να έχει υλικό κατασκευής περιβλήματος πολυπροπυλένιο - Να έχει υλικό κατασκευής σφράγισης πολυουρεθάνη - Να έχει συντελεστή κάθαρσης ουρίας 1429 Να περιέχουν αρτηριακές και φλεβικές γραμμές αίματός |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

- ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (750γρ) | 234 τμχ | - Να είναι χημικά καθαρή και σταθερή σκόνη διττανθρακικών σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας - Να έχει εύκολο χειρισμό - Να έχει μικρό όγκος αποθηκεύσεως - Να μην έχει απώλεια διαλύματος κατά την αποσύνδεση - Να είναι υλικό κατασκευής φιλικό προς το περιβάλλον - Να έχει μακρά ημερομηνία λήξεως - Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων στην είσοδο και την έξοδο του διαλύματος. - Να παράγει ποσότητα διαλύματος διττανθρακικών σε επαρκή ποσότητα για μια αιμοκάθαρση 5 τουλάχιστον ωρών |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

- ΒΕΛΟΝΕΣ (FISTULA) ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| - Βελόνες 15 G - Βελόνες 16G - Βελόνες 17G | 150 τμχ 150 τμχ 50 τμχ | - Να διαθέτουν back-eye, αρτηριακή - Nα είναι ατραυματικές για περιορισμό του πόνου και του τραυματισμού - Να είναι αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία ή ατμό - Το μεταλλικό τμήμα της βελόνας να είναι επικαλυμμένο με αδρανές υλικό - Να διαθέτουν κλιπς για τη δυνητική διακοπή της αιματικής ροής κατά τη φλεβοκέντηση - Να διαθέτουν περιστρεφόμενη πεταλούδα - Να έχει διάμετρο η βελόνας 15-16-17G και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 - Να είναι το πάχος του τοιχώματος της βελόνας 97±1 Microns και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 - Το μήκος της βελόνας να είναι 1’’ (25ΜΜ) και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 - Το μήκος του σωλήνα να είναι 150mm - Οι αναφερόμενες ενδείξεις, στη συσκευασία, να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα - Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης - Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- ΒΕΛΟΝΕΣ (FISTULA) ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗ ΦΛΕΒΑΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| - Βελόνες 15 G - Βελόνες 16G | 150τμχ 150 τμχ | - Να διαθέτουν back-eye, φλεβική - Nα είναι ατραυματικές για περιορισμό του πόνου και του τραυματισμού - Να είναι αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία ή ατμό - Το μεταλλικό τμήμα της βελόνας να είναι επικαλυμμένο με αδρανές υλικό - Να διαθέτουν κλιπς για τη δυνητική διακοπή της αιματικής ροής κατά τη φλεβοκέντηση - Να διαθέτουν περιστρεφόμενη πεταλούδα - Να έχει διάμετρο η βελόνας 15-16-17G και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 - Να είναι το πάχος του τοιχώματος της βελόνας 97±1 Microns και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 - Το μήκος της βελόνας να είναι 1’’ (25ΜΜ) και να ακολουθούν το Διεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 - Το μήκος του σωλήνα να είναι 150mm - Οι αναφερόμενες ενδείξεις, στη συσκευασία, να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα - Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης - Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα ευρώ (170€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

6.ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Υ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008S

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Συνδετικά τύπου Υ | 50 τμχ | - Να είναι χωρίς βελόνα για αιμοκάθαρση με μονή βελόνα - Να έχει αυλό που να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό σιλικονούχο υλικό. - Να φέρει ενσωματωμένο clamp, εύχρηστο, λειτουργικό και στα δύο σκέλη - Να καταλήγουν σε Luer-Lock, και να φέρουν καπάκι το οποίο να βιδώνει με ευκολία - Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσης |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- ΓΡΑΜΜΕΣ ONLINE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ FRESENIUS 4008s

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Γραμμές online. | 78 τμχ | - Να είναι κατάλληλα για την εφαρμογή της θεραπεία ON LINE αιμοδιαδιήθησης, κατά την οποία δεν χρησιμοποιούνται σάκοι υποκατάστατου διαλύματος. - Να είναι αποστειρωμένα με ατμό |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων  ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- ΦΙΛΤΡΑ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΦΙΛΤΡΑ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (diasefe plus) | 5 τμχ | - Να είναι κατάλληλο για την Παρασκευή υπερκαθαρού νερού - Να είναι κατάλληλο για την Παρασκευή διαλύματος για την θεραπεία της αιμοδιήθησης - αιμοδιαδιήθησης ON LINE - Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 100 φορές |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων  ευρώ (900 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- ΔΙΑΛΥΜΑΤA ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Όξινα διαλύματα αιμοκάθαρσης - Ca1,5K2D1 - Ca1,25K2D1 - Ca1,75K2D1 | 100 τμχ 100 τμχ 34 τμχ | - Να φέρουν τη σήμανση CE - Να είναι σε αδρανή πλαστικά δοχεία μιας χρήσης 5Lt - Η επισήμανση των δοχείων να γίνεται με ετικέτες όπου αναφέρονται α) Ημερομηνία παρασκευής-λήξης β) Αρ. παρτίδας γ) Οδηγίες παρασκευής τελικού προϊόντος δ) Ονομαστικό όγκο διαλύματος. - Η σύνθεση του τελικούς διαλύματος να είναι: Να- 130-145meq/L K+0-3 meq/L Ca+ 0-4 meq/L Οξικό Οξύ 2,5-10 meq/L Διτανθρακικό 32-45 meg/L Γλυκόζη 0-2g/L |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

11.ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Διάλυμα απολύμανσης και αφαλάτωσης | 5 τμχ | - Να είναι κατάλληλο για απολύμανση των μηχανημάτων Fresenius 4008s - Να έχει πολύ όξινο pH 1.7 έως 2.8 - Να απομακρύνει αποτελεσματικά τα άλατα - Να διενεργεί απολύμανση & απασβέστωση σε μια διαδικασία - Να είναι βιοδιασπώμενο - Να μην είναι τοξικό (LD50 > 2000mg/kg) - Να είναι άοσμο και να μην περιέχει χρωστικές - Να έχει αντιμικροβιακής δράσης και να λειτουργεί ως: •Βακτηριοκτόνο •Ιοκτόνο (HBV,HCV,HIV) •Σποροκτόνο |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα ευρώ (170€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

12. ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

| ΥΛΙΚΟ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σετ παρακέντησης για την έναρξη αιμοκάθαρσης | 250 τμχ |  | - Να περιέχει ένα ζεύγος αποστειρωμένα γάντια μεγέθους small ή medium (κατόπιν επιλογής). - Να περιέχει ενα χειρουργικό πεδίο απορροφητικό , αδιάβροχο - Να έχει τρία τολύπια - Να έχει τρεις γάζες 7.5 x 7.5 εκ. 8 φύλλων. - Να έχει δύο αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα με ανατομική εγκοπή για την σταθεροποίηση των βελόνων . - Να έχει τέσσερα αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για τη σταθεροποίηση των αρτηριοφλεβικών γραμμών - Να είναι δίχωρη η συσκευασία, αποστειρωμένη και σκληρή. - Να φέρει σήμανση CE. |  |
| Σετ παρακέντησης για την λήξη αιμοκάθαρσης | 250 τμχ |  | - Να έχει ενα ζεύγος γάντια αποστειρωμένα μεγέθους small ή medium (κατόπιν επιλογής) - Να περιέχει ενα χειρουργικό πεδίο - Να έχει δύο τολύπια μεγάλα διαμέτρου 8εκ - Να έχει τέσσερις γάζες 7.5 x 7.5 εκ. 8 φύλλων - Να έχει δύο ειδικά αιμοστατικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα τύπου SURE SEAL SIZE XL - Να έχει δύο ειδικά πίεστρα για αιμόσταση από εύκαμπτο πλαστικό με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης για την αιμόσταση χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του αγγείου. - Να είναι δίχωρη η συσκευασία, αποστειρωμένη και σκληρή. - Να φέρει σήμανση CE. |  |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr   ή στο fax: 2286035459  έως τις 11.7.19                            ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ